一、项目名称
安徽宇测技术有限公司采购酸度(用pH测量)和电导率的测定装置等设备项目。

二、采购内容
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	酸度(用pH测量)和电导率的测定装置
	一、主要技术要求

1、符合GB/T 17650.2-2021 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度；

2、炉子要求：对开式进口单区控温管式炉，独立控制器，温度范围为100℃～1200℃，加热长度≥609mm，功率：＞5400W,供电电源为：AC220V

3、符合IEC 60754标准的石英管装置；

4、符合IEC 60754标准的石英舟；

5、配备2支过滤柱，分别安装硅胶和活性炭，用于空气的洁净及干燥

6、配备减压阀，控制压力为0～0.3mpa；

7、两套单独的温度控制系统；

8、流量控制器，精度：≤0.5%，控制流量为：≤2L/min ；

9、500L洗气瓶2个；

二、主要配置清单

1、管式炉主机1台

2、气路控制系统1套
	1
	套

	2
	炭黑试验仪
	一、主要技术要求

1、显示方式：≥7寸电容式触摸屏；

2、石英管尺寸：φ44×600±5（mm）；
3、炉膛尺寸：Φ45×400±5（mm）；
4、加热元件：高温合金丝；

5、加热区长度：≥300（mm）；
6、工作温度：室温～1150℃；

7、控温方式：智能化可编程控制，可设置分段程序；

8、气路控制：两路，程序自动切换；

9、测试样品数量：一次测试至少4个样品，带有样品支撑架；

10、数据计算：仪器界面带有自动计算功能，一键计算；可以自动算出炭黑含量，灰分含量（提供软件截图佐证）；

11、带有数据打印功能，实验报告可以实时打印出来；

二、主要配置清单

1、炭黑试验仪主机1台

2、测试软件1套
	1
	台

	3
	火花全谱直读光谱仪
	一、主要技术要求

1、探测器：高性能线阵CMOS探测器，提供官方宣传彩页或官网截图佐证；

2、激发光源：全数字等离子火花光源技术，高能预燃技术 (HEPS)，频率100～1000Hz，电流1～80A；

3、功率：最大功率：≥1500W，待机功率：≤70W；

4、光学系统：基于线阵CMOS全谱扫描光谱仪的对光方法（提供第三方实质审查阶段佐证材料），保证每条谱线都达到最佳的分辨率；

5、激发台：孔径：12 mm，优化的氩气气路设计保证激发台的有效冷却和激发过程中产生的金属粉尘有效进入过滤器，具有电极自吹扫功能，的激发孔径更利于样品分析；

6、分光室设计：帕邢-龙格结构，罗兰圆直径：≥400mm，波长范围135～680nm，像素分辨率：≤10pm，恒温：32.5℃±0.5℃，间隙式真空系统，真空泵运行时间＜5%

7、光路器件：采用一种用于光谱仪上的光栅二维倾斜架（提供第三方佐证材料）；

8、数据采集系统：高端ARM+FPGA处理器，高速数据同步采集处理，基于DM9000A的以太数据传输

9、校准：具备自动校准功能，数据及报告传输：一键激发30S内获得数据，外接打印机直接打印

二、主要配置清单

1、直读光谱仪主机1台

2、分析软件（含分析曲线、标准化样品）1套
3、控样1块
4、1KVA交流参数稳压电源1台
5、打印机1台
6、操控电脑1台
7、电极刷2把
8、工具盒1套
9、随机光盘、资料1套
	1
	套

	4
	分析天平
	一、技术规格

1、双量程称重范围：≥100（g），读数精度：≤0.01（mg）；

2、最小称量：≤1（mg），称量盘尺寸直径：≥90（mm）；

3、单体精密质量传感器，七级防震滤波可调功能；

4、双智能内校，天平根据温度及时间变化触发自动内部校正，提供官方宣传彩页或官网截图佐证；

5、开机自动校准功能，下挂钩称重装置，上置移动把手，称重稳定时间3级可调；

6、称重数据跟随光标传输到Excel /Word；

7、内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响　

8、具有克、克拉、英磅等20多种单位转换功能；

9、称重单位屏蔽功能，可屏蔽不需要的称重单位避免误操作，提供官方宣传彩页或官网截图佐证；

10、*后置工具箱，可放置砝码手套避免遗失，提供实物照片佐证；

11、RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机；

12、开关机自动锁定当前应用模式，提供官方宣传彩页或官网截图佐证；

13、防静电玻璃涂层避免静电干扰；

14、提供制造商针对本项目的售后服务承诺书；
	1
	套


供货期：合同生效后4个月内交付。
